- 功能及技术参数要求

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 双极电凝钳2套 | 硬度：钳头HRC40~HRC45， 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA， 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA， 功能及用途：外观光滑、平直、无锋利、毛刺、裂纹,能顺利通过相应的穿刺器或转换器，配合性能良好，转柄360°旋转自如，无卡滞现象，钳芯拆卸、组装方便，钳头二片相互吻合，无错口、偏摆现象，钳齿清晰完整，无缺齿、烂齿、毛齿等缺陷.开闭灵活，无卡滞现象,各联接部位牢固可靠，焊缝平整，无脱焊堆焊现象. |
| 持针钳2把 | 钳头硬度：300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。夹持缝合针时稳定，可靠。 |
| 组织抓取钳（输尿管）2把 | 硬度：头部300HV0.2~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器或转换器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。 |
| 宫颈压板2把 | 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：角度150° 工作长度250mm 灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、气体灭菌 夹持力/支撑力：≥100N 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） 生物相容性：符合（YY/T 0294.1-2016标准） |
| 固定韧带钩钳2把 | 硬度：40HRC~51HRC 粗糙度：头部Ra≤0.Rum 尺寸：工作长度220~300mm 灭菌方式：：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、气体灭菌 夹持力/支撑力：≥15N 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） 生物相容性：符合（YY/T 0294.1-2005标准） 器械的外表面光滑，杆部平直，无锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 器械各联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱焊或堆焊现象。 |
| 阴道拉钩（弧形）6把 | 尺寸：工作长度190~250mm 粗糙度：头部Ra≤0.Rum 拉钩能承受100N的拉力 拉钩壁厚度均匀 灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、气体灭菌 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） 生物相容性：符合（YY/T 0294.1-2016标准） 器械的外表面光滑，杆部平直，无锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 器械各联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱焊或堆焊现象。 |